电测听项目需求
一、技术部分
（一）产品技术要求
1.可测试功能：气导测听、骨导测听、声场测听、言语测听等。
[bookmark: _GoBack]2.频率输出范围：气导耳机：125Hz～16000Hz，骨导耳机：250Hz～6000Hz。
3.频率输出精度：≤±1%。
4.声强输出范围：气导：－10～120dBHL，骨导：－10～70dBHL。
5.谐波失真：气导：<2.5％，骨导<5%。
6.纯音输出类型：连续音、脉冲音、啭音。
7.配置通话麦克风。
8.设备操作界面：全中文界面。
9.内置中文言语材料，可开展言语测听。
（二）配置要求
1.听力计主机         1台
2.气导耳机           1副
3.骨导耳机           1副
4.应答器             1个
5.监听耳机           1副
6.工作站及软件       1套
7.彩色输出打印设备   1台
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二、商务部分
（一）交货方式
1.交货时间：自合同生效之日起15个工作日内。
2.中标方负责将设备安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1.货物安装验收合格后，支付总货款的90%，3年后支付尾款。
（三）包装要求
1.全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）售后质量保证、安全和服务承诺
1.设备整机（含附件）包修期≥3年，中标方需提供生产厂家售后服务承诺书原件。
2.所有设备铭牌标注使用期限≥6年，提供的设备生产日期需保证在近6个月以内。
3.提供各类易损配件价格。(须在投标文件中列明)
4.系统及处理软件在使用期间提供不限次数免费升级、重装服务。
5.设备质保期间不低于每年1次的上门巡检、保养、质控服务，并出具巡检、保养、质控报告交由设备科及使用科室留档。

