电子注射器控制助推装置项目需求
一、技术部分
（一）性能要求
1.单次注射量：0.0100ml～0.0400ml可调。注射量误差：±10%。
2.参数存储：能存储≥4组工作参数。
3.故障提醒功能：应具备断电提醒、手柄线缆故障或未连接、手柄滑台故障、气压检测异常、吸引管堵塞故障五项故障提醒功能。
4.具有外置过滤器积液装置。
5.可注射针剂剂量：1ml、2ml、2.5ml、3ml、3.5ml、4ml、4.5ml、5ml等。
6.通用注射器规格：3种，可通用1ml、2ml、5ml规格注射器。
7.注射次数：40～180次可调，步进10次。
8.推针速度：慢、中、快三种模式可选。
9.滑台回退：设有1～3档可选。
10.施打延迟：设有1～3档可选。
11.负压吸力等级：分为1-9档，数值范围从-30kPa到-80kPa。
12.滑台控制：有滑台微调前进、滑台微调后退、一键装填注射器和夹紧注射器。
13.提示音：按键提示音、注射提示音、故障提示音。
14.手柄显示：手柄配备小屏幕，可显示未打发数和发数上限。
15.控制系统：彩色触摸屏，中文模式，详细参数设置说明，并配有操作台。
（二）配置要求
1.主机及配套台车1套
2.注射手柄及配套托架1套
3.线缆支架1个
4.负压软管1根
5.电源适配器1个
6.中文说明书及简易操作卡各1份
二、商务部分
（一）交货方式
1.交货时间：自合同生效之日起20个工作日内。
2.中标方负责将货物安全运至院方指定地点，运输费用由中标方负责。
（二）付款条件
1.设备安装验收合格后，支付合同总价的90%，设备使用满2年后支付尾款。
（三）包装要求
1.全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。
（四）售后质量保证、安全和服务承诺
1.设备整机（含所有附件）质保期≥2年，铭牌标注使用期限≥5年，提供的设备生产日期需保证在近6个月以内。
2.提供出质保期后主要配件供货价格。
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